СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

# Система менеджмента качества

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТО 7.5-24--2012

Красноярск 2012

Содержание

| 1 Назначение и область применения ………………………………………………..… | 3 |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки ……………………………………………………………………. | 3 |
| 3 Термины и определения …………………………………………………........................ | 4 |
| 4 Сокращения ………………………………………………………………....................... | 7 |
| 5 Общие положения ……………………………………………………………………….. | 8 |
| 6 Постановка на учет и эксплуатация поступивших в подразделения университета СИ и оборудования ……………………………………………………….. | 10 |
| 6.1 Постановка СИ и оборудования на учет …………………………………………… | 10 |
| 6.2 Эксплуатация СИ и оборудования в подразделениях ..……………………………. | 11 |
| 7 Поверка средств измерения …………………………………………………………….. | 12 |
| 7.1 Периодичность поверки СИ ………………………………………………………… | 12 |
| 7.2 Организация процедур поверки СИ ………………………………………………… | 14 |
| 8 Ремонт и калибровка СИ……………………………………………………………........ | 27 |
| 9 Списание и утилизация оборудования и СИ …………………………….……..… | 29 |
| 10 Метрологический надзор за использованием СИ в подразделениях университета ……………………………………………………………………………. | 30 |
| 11 Аттестация не стандартизованных СИ…………………………………………..…... | 33 |
| Приложение А (обязательное) Форма Карточка постановки СИ на метрологический учет ..……………………………………………….. | 35 |
| Приложение Б (обязательное) Форма заявки на поверку СИ профильных обеспечивающих и непрофильных подразделений ………………….… | 37 |
| Приложение В (обязательное) Форма страницы Перечня СИ университета, подлежащих поверке ………………………………………………..….. | 38 |
| Приложение Г (обязательное) Форма заявки на поверку СИ от руководителей хоздоговорных и госбюджетных тем …………………………………………… | 39 |
| Приложение Д (обязательное) Форма справки об источниках финансирования работ по поверке СИ подразделений университета ………………………… | 40 |
| Приложение Е (обязательное) Форма конкурсной заявки (служебной записки) на организацию конкурса по определению предприятия на выполнение работ по поверке СИ ……………………………………………………. | 41 |
| Приложение Ж (обязательное) Форма приложения к коммерческому предложению предприятия, осуществляющего поверку СИ ……….. | 46 |
| Приложение И (обязательное) Форма графика поверки СИ .………………………...... | 47 |
| Приложение К(обязательное) Форма заявки на выполнение ремонта СИ ……………. | 48 |
| Приложение Л (обязательное) Форма страницы журнала регистрации СИ поступивших на ремонт и калибровку …………….......................................................................... | 49 |
| Приложение М (рекомендуемое) Форма листа дефектной ведомости ……………………... | 50 |
| Приложение Н (рекомендуемое) Форма акта замены вышедших из строя частей оборудования (СИ) ………………………………………………………..... | 51 |
| Приложение П (рекомендуемое) Форма заключения о возможности использования СИ ……………………………………..…………………………….…… | 52 |
| Приложение Р (обязательное) Форма акта результатов проведения метрологического контроля подразделений ……………...……….…… | 53 |
| Приложение С Паспорт процесса ……………………………………………………….. | 55 |

- ГОСТ Р ИСО 10012-2008 «Менеджмент организаций. Система менеджмента измерений. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию»;

- МИ 2304-94 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологический контроль и надзор, осуществляемый метрологическими службами юридических лиц»;

- ГОСТ Р 8.563-96 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений»;

- ГОСТ Р 8.568-97 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положенгия»;

- СТО 4.2-01–2008 «Система менеджмента качества. Общие требования к построению, содержанию и оформлению стандартов организации».

3 Термины и определения

В настоящем стандарте организации применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 аттестация методик (методов) измерений: исследование и подтверждение соответствия методик (методов) измерений установленным метрологическим требованиям к измерениям.

3.2 безопасность процессов производства, эксплуатации - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

3.3 ввод в эксплуатацию средства измерений: документально оформленная в установленном порядке готовность средства измерений к использованию по назначению.

3.4 государственный метрологический надзор: контрольная деятельность в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, осуществляемая уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и заключающаяся в систематической проверке соблюдения установленных законодательством Российской Федерации обязательных требований, а также в применении установленных законодательством Российской Федерации мер за нарушения, выявленные во время надзорных действий.

3.5 график поверки/калибровки: документ, устанавливающий наименования и сроки представления средства измерения  на поверку/калибровку в органы метрологической службы.

3.6 единство измерений: состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы.

3.7 заинтересованная сторона: лицо или группа лиц, заинтересованных в деятельности или успехе организации.

3.8 запись: документ, отражающий достигнутые результаты или содержащий свидетельства осуществленной деятельности.

3.9 измерение: совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины.

3.10 калибровка: совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик СИ.

3.11 консервация: процедура подготовки средства измерения к хранению.

3.12 корректирующее действие: действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

3.13 метрологический контроль и надзор: проверка соблюдения установленных метрологических правил и норм подразделениями университета.

3.14 метрологическое обеспечение: установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений.

3.15 метрологические требования: требования к влияющим на результат и показатели точности измерений характеристикам (параметрам) измерений, эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений, а также к условиям, при которых эти характеристики (параметры) должны быть обеспечены.

3.16 метрологическое подтверждение пригодности: совокупность операций, необходимых для обеспечения уверенности в том, что СИ соответствует установленным требованиям.

3.17 метрологические характеристики средств измерений: технические характеристики, оказывающие влияние на результаты и погрешности измерений.

3.18 метрологическая экспертиза: анализ и оценка правильности установления и соблюдения метрологических требований применительно к объекту, подвергаемому экспертизе.

3.19 непрофильные подразделения: подразделения и службы, осуществляющие деятельность, направленную на поддержание вспомогательных процессов, связанную с выполнением работ относящихся сфере обслуживания (профилактории, столовые, медицинские центры и пр.).

3.20 процесс измерения: совокупность операций проводимых с целью определения значения величины.

3.21 поверка: совокупность операций, выполняемых органами Государственной метрологической службы (другими уполномоченными на то органами) с целях, подтверждения соответствия средств измерений метрологическим  требованиям.

3.22 процедура: установленный способ осуществления деятельности или процесса.

3.23 прямые измерения: измерения при которых искомое значение величины получают непосредственно от средства измерения (например, измерение длины линейкой, температуры – термометром и т.д.).

3.24 процесс: совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.

3.25 профильные обеспечивающие подразделения: подразделения и службы, осуществляющие деятельность, направленную на поддержание основных процессов, связанную с выполнением работ относящихся сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, обеспечения безопасности при проведении работ, учету драгоценных металлов и камней и пр.

3.26 ремонт средства измерений: действия, предпринятые в отношении несоответствующего (неисправного) средства измерения с целью восстановления его работоспособного состояния.

3.27 сертификат соответствия: документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

3.28 средство измерений: техническое средство, предназначенное для измерений (меры, измерительные приборы, измерительные преобразователи, измерительные установки и измерительные системы, стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов, эталоны, предназначенные для измерений и имеющие нормированные метрологические характеристики).

Примечание - Термин включает в себя измерительное оборудование, используемое во время испытаний и проверок.

3.29 тип средств измерений: совокупность средств измерений, предназначенных для измерений одних и тех же величин, выраженных в одних и тех же единицах величин, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и  изготовленных по одной и той же технической документации.

3.30 техническое обслуживание: комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности СИ при его использовании, хранении, транспортировании. Техническое обслуживание включает осмотр, настройку, градуировку, операции метрологического подтверждения пригодности СИ.

3.31 технические требования к средствам измерений: требования, которые определяют особенности конструкции средств измерений (без ограничения их технического совершенствования) в целях сохранения их метрологических характеристик в процессе эксплуатации средств измерений, достижения достоверности результата измерений, предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, а также требования, обеспечивающие безопасность и электромагнитную совместимость средств измерений.

3.32 требование: документально изложенный критерий, который должен быть выполнен, если требуется соответствие документу, и по которому не разрешены отклонения.

3.33 форма подтверждения соответствия: определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

4 Сокращения

В стандарте применяются следующие сокращения:

СИ – средства измерений;

НД – нормативная  документация;

ГСИ – государственная система обеспечения единства измерений;

ОРДМ – отдел по работе с драгоценными металлами;

МОЛ – материально-ответственные лица;

МО – метрологическое обеспечение;

УБУиКФ – управление бухгалтерского учета и финансового контроля;

МК – метрологический контроль;

МХ – метрологические характеристики;

ОМО – отдел метрологического обеспечения университета;

ЦМСМК – центр метрологии, стандартизации и менеджмента качества СФУ;

ЦКП – центр коллективного пользования.

УКИиОП - управляющим комитетом инновационных и образовательных программ.

УЛиРЗ – управление логистики и  размещения заказа.

СР ОМО – сектор ремонта и утилизации контрольно-измерительных приборов и аппаратуры ОМО.

5 Общие положения

5.1 Научной основой метрологического обеспечения является метрология - наука об измерениях. Организационная основа метрологического обеспечения определяется наличием метрологической службы РФ.  Правила и нормы для достижения единства и точности измерений устанавливаются в законе «Об обеспечении единства измерений» и НД  ГСИ.

Результатом процесса метрологического обеспечения научно-образовательной и хозяйственной деятельности университета является соответствие качества выполненных работ и предоставленных услуг требованиям потребителей, а также выполнение требований заинтересованных сторон по выполнению законов РФ, относящихся в сфере государственного регулирования единства измерений

5.2 Видами деятельности, относящимися к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, является  деятельность подразделениями университета в области:

- здравоохранения;

- охраны окружающей среды;

- обеспечения безопасных условий и охраны труда;

- торговли и товарообменных операций;

- государственных учетных операций;

- обороны и безопасности государства;

- геодезической и картографической деятельности;

- выполнения работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов обязательным требованиям, установленным законодательством РФ;

- проведения официальных спортивных соревнований, обеспечения подготовки спортсменов высокого класса и пр.

5.3 Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным методикам (методам) измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку.  Подтверждение соответствия методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется путем аттестации методик (методов) измерений. Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими аттестацию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Примечание - Прямые измерения, с применением СИ  утвержденного типа, прошедших поверку, выполняются на основе методик (методов) измерений, представленных в  эксплуатационной документации на СИ.

5.4 Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений осуществляется в следующих формах:

- утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений;

- поверка средств измерений;

- метрологическая экспертиза;

- государственный метрологический надзор;

- аттестация методик (методов) измерений;

- аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства измерений.

5.5 Государственный метрологический надзор осуществляется за:

- соблюдением обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к измерениям, единицам величин, а также к эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений при их применении;

- наличием и соблюдением аттестованных методик (методов) измерений.

Государственный метрологический надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти, исполняющим функции по государственному метрологическому надзору, а также другими федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Президентом РФ или Правительством РФ на осуществление данного вида надзора в установленной сфере деятельности. Уполномоченным органом государственного метрологического надзора на территории Красноярского края является инспекция Государственного комитета по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование).

5.6 Основными видами деятельности по организации процесса метрологического обеспечения подразделений  университета  являются:

- постановка на учет  поступивших в подразделения  университета СИ;

- поверка СИ;

- ремонт и калибровка СИ, обеспечивающих процедуры  образовательной  и хозяйственной деятельности;

- утилизация списанных СИ и оборудования;

- метрологический надзор за состоянием и применением СИ в подразделениях университета.

На рисунке 1 представлена схема  управления процессом метрологического обеспечения научно-образовательной и хозяйственной деятельности университета.

6 Постановка на учет и эксплуатация  поступивших в подразделения университета СИ и оборудования

6.1 Постановка СИ и оборудования на учет

6.1.1 Оборудование и СИ поступают в подразделения университета непосредственно от организаций, обеспечивающих их транспортировку в университет.  Постановку оборудования и СИ на первичный учет осуществляют сотрудники материального отдела  (далее МО) УБУ иФК. Сотрудники МО передают информацию  о поступлении оборудования и СИ (подразделение, инициалы и фамилия МОЛ, номер телефона МОЛ, дата поступления) в подразделения начальнику ОРДМ ЦМСМК.

6.1.2 Ответственность за постановку СИ  на метрологический учет и ведение журнала учета СИ, применяемых в подразделениях, несет начальник ОМО.

Рисунок 1 – Схема процесса метрологического обеспечения научно-образовательной и хозяйственной деятельности

5.6 Поверка СИ осуществляется из бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

Ответственность за постановку оборудования (СИ) на учет по содержанию драгоценных металлов и драгоценных камней и ведение документации по их учету несет начальник ОРДМ. Процедуры постановки СИ и оборудования на учет осуществляются в соответствии с «Инструкцией о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении в ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»».

6.1.3 После получения информации о поступлении оборудования и СИ в конкретные подразделения университета,  начальник ОРДМ   передает  эту информацию руководителю  ОМО. Распоряжениями руководителей ОМО и ОРДМ, в недельный срок, организуется рабочая группа из сотрудников отделов, которая осуществляет совместные мероприятия по определению вида и типа поступившего оборудования и его постановке на метрологический учет в ОМО и/или учет по содержанию драгоценных металлов в ОРДМ. Ответственность за доведение информации о сроках работы группы до МОЛ подразделения, получившего оборудование и/или СИ, несет начальник ОРДМ.

МОЛ подразделения, в срок оговоренный с начальником ОРДМ, но не позднее одной недели со срока получения оборудования и/или СИ,  обязано предоставить членам рабочей группы ОМО и ОРДМ техническую документацию и паспорт на полученное оборудование (СИ), обеспечить доступ членов рабочей группы к прибору и заполнить (на бумажном и электронном носителях) карточку постановки СИ на метрологический учет (приложение А). При учете в ОМО учебных СИ на них ставится знак «У», а на индикаторах – знак «И».

6.1.4 По заявке руководителя подразделения, согласованной с начальником ОМО, для полученного СИ может быть проведена проверка точности измерения.

6.2 Эксплуатация СИ и оборудования в подразделениях

6.2.1 Для обеспечения длительной и устойчивой работы СИ, должны соблюдаться следующие правила:

- эксплуатация СИ должна проводиться персоналом, имеющим необходимую квалификацию и навыки работы на оборудовании;

- при эксплуатации СИ должны выполняться все требования нормативных и технических документов (технических описаний, инструкций по эксплуатации, ТУ, ГОСТ и т.д.) на конкретные типы СИ, а также правила техники безопасности;

- необходимо своевременно осуществлять предусмотренные регламентом обслуживания СИ операции: проверку, технический и профилактический осмотр, калибровку, поверку и пр.

Временное  хранение СИ в подразделениях должно осуществляться  в сухих, отапливаемых помещениях на закрытых стеллажах или в шкафах, в положении соответствующем их рабочему состоянию. При этом, СИ находящиеся на хранении должны быть  исправными и полностью укомплектованными.

В помещениях, где хранятся СИ,  не допускается наличие паров воды и  веществ, вызывающих коррозию. Температура и влажность в помещениях не должны превышать значений, указанных в инструкциях СИ по эксплуатации.

6.2.2 СИ, не используемые в работе длительное время (более полугода), могут быть переданы (для временного или постоянного использования) в другие подразделения или  помещены на отдельный стеллаж (в отдельный шкаф), снабженный специальной надписью (например,  «Консервация» или «Неиспользуемые  СИ»). При этом у подобных СИ желательно изолировать от внешнего воздействия все конструкционные элементы, допускающие доступ воздуха или паров веществ к деталям прибора, а также входы и выходы электрических схем  (заклеить, вставить пробки и пр.).  В журнале учета СИ подразделения необходимо указать дату вывода СИ из эксплуатации.

На СИ, передаваемые в другое подразделение на  временное использование, должна быть нанесена  (смывающимся маркером, фломастером и пр.) или прикреплена скотчем, шпагатом бирка с надписью «Прокат». Передача СИ МОЛ на временное использование в другое подразделение, осуществляется только при согласии руководителя подразделения-владельца СИ, на основании расписки.

6.2.3 Ответственность за соблюдение правил эксплуатации, хранения и консервации СИ несут  МОЛ подразделений, имеющие СИ во временном или постоянном использовании. Если СИ утратило свою работоспособность при использовании временным владельцем, то ремонт СИ производится за счет временного владельца СИ.

6.2.4 Все  СИ, находящиеся на длительном хранении не подлежат калибровке, предповерочной подготовке и поверке.

6.2.5 Передачу СИ из одного подразделения в другое на постоянное использование производят с оформлением требования на внутреннее перемещение СИ с подотчета одного МОЛ  на подотчет другого МОЛ. МОЛ подразделения, передающего СИ на подотчет другого МОЛ, в трехдневный срок с момента передачи СИ, обязано сообщить об этом начальнику МО.

7 Поверка средств измерения

7.1 Периодичность поверки СИ

7.1.1 Все СИ могут быть подвергнуты первичной, периодической, внеочередной и инспекционной поверке. СИ подразделений университета, использующиеся при выполнении работ и контроле процессов, относящихся  в сфере государственного регулирования, подлежат  обязательной поверке в установленные сроки. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут подвергаться поверке в добровольном порядке.

7.1.2 СИ, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выпускаемые из производства, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке.

Первичной поверке могут не подвергаться СИ при ввозе по импорту на основании заключенных международных соглашений (договоров) о признании результатов поверки, произведенной  в зарубежных странах.

Периодической поверке подлежит каждый экземпляр СИ, находящийся в эксплуатации или на хранении, через определенные межповерочные интервалы.

7.1.3  Периодической поверке могут не подвергаться СИ, находящиеся на длительном хранении, СИ применяемые для учебных целей, а также  индикаторы.

7.1.4 Для обеспечения сохранности метрологических характеристик СИ на все время их эксплуатации и хранения, должны быть установлены временные интервалы между подтверждениями  их пригодности к измерениям (межповерочные интервалы). Первый межповерочный интервал устанавливается при утверждении типа СИ на основании утвержденного Госстандартом РФ перечня. Результаты периодической поверки СИ действительны в течение всего межповерочного интервала.

Периодическая поверка может производиться на территории подразделений университета или органа Государственной метрологической службы.

7.1.5 Внеочередную  поверку СИ, находящихся в эксплуатации, проводят при:

- повреждении поверительного клейма, пломб, несущих на себе поверительные клейма или в случае утраты свидетельства о поверке;

- вводе в эксплуатацию СИ после длительного хранения (более одного межповерочного интервала);

- проведении повторной юстировки или настройки, известном или предлагаемом ударном воздействии на средство измерений или неудовлетворительной работе прибора.

Примечание - Поверительные клейма считают поврежденными, если без применения специальных средств невозможно прочитать нанесенную на них информацию; пломбы, несущие на себе поверительные клейма, считают поврежденными, если без применения специальных средств невозможно прочитать нанесенную на них информацию, а также если они не препятствуют доступу к узлам регулировки средств измерений или внутренним элементам их устройства.

7.1.6 Инспекционную поверку производят для выявления пригодности к применению СИ при осуществлении государственного метрологического надзора, в присутствии представителя университета. Результаты инспекционной поверки отражают в акте проверки.

7.2 Организация процедур поверки СИ университета

7.2.1 Для установления соответствия СИ техническим требованиям они подлежат метрологическому подтверждению (поверке или калибровке). Процесс организации процедур поверки СИ университета представлен на рисунке 2.

7.2.2 Для формирования бюджета университета на очередной плановый период и выделения средств, необходимых на поверку СИ, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в  срок   до 10 октября текущего года формируется список СИ профильных обеспечивающих и непрофильных подразделений  университета, подлежащих поверке в следующем календарном году.

Основанием для формирования списка СИ являются картотека СИ ОМО (журнал учета СИ), а также заявки  руководителей  этих подразделений (приложение Б). После формирования и согласования списка, проводится расчет стоимости поверки СИ. Ответственность за формирование списка и определение стоимости поверки несет начальник ОМО.

Примерная стоимость поверки СИ профильных обеспечивающих и непрофильных подразделений университета вносится в смету текущих расходов ЦМСМК следующего за текущим годом, которая передается руководителю ПФУ университета. Ответственность за формирование, согласование и передачу сметы в ПФУ несет директор ЦМСМК.

7.2.3 Поверка СИ осуществляется на основе Перечня СИ (приложение В). Перечень СИ, подлежащих поверке в определенный плановый период (календарный год), формируют сотрудники ОМО на основании информации, поступающей от руководителей хоздоговорных и госбюджетных тематик, научных, учебных и хозяйственных подразделений университета, в период с 01 октября текущего года до 01 февраля года, последующего за текущим.

Ответственность за формирование перечня СИ, подлежащих поверке, несет начальник ОМО.

Подготовленный Перечень СИ подлежит согласованию  первым проректором по экономике и развитию и проректором по науке и международному сотрудничеству.

7.2.4 Включение СИ подразделений университета в перечень поверки СИ осуществляется на основании заявок, полученных от руководителей хоздоговорных и госбюджетных тематик (приложение Г),  профильных обеспечивающих и непрофильных подразделений университета. При необходимости (для определения нужных при выполнении работ СИ и  уточнения класса их точности СИ, пределов измерений и пр.) сотрудниками ОМО осуществляется процедура метрологической проработки научной темы.

При оформлении заявок на поверку СИ, руководителям подразделений предоставляется информация об ориентировочной стоимости предповерочной подготовки и поверки СИ. Стоимость услуг по поверке СИ определяется исходя из информации о стоимости предповерочной подготовки и поверки отдельных СИ, полученной от организаций осуществляющих этот вид деятельности. Стоимость услуг по поверке отдельных СИ определяется путем  усреднения стоимости  услуг на СИ отдельных поверочных организаций.

Ответственность за  получение от поверочных организаций предложений по стоимости услуг и предоставление этой информации руководителям подразделений, координацию деятельности по подготовке и корректировке заявок несет начальник ОМО.

7.2.5 Теплотехнические, физико-химические, оптико-физические и другие СИ, закрепленные за одними подразделениями университета, могут использоваться для проведения отдельных анализов (замеров, определений) в рамках научно-исследовательских и экспертных работ, осуществляемых другими подразделениями университета (например, выполнение ЦКП анализов для хоздоговорных и госбюджетных тематик, научных работ студентов и преподавателей и пр.). Поэтому, поверка отдельных видов СИ университета может осуществляться в рамках взаимозачетов между подразделениями университета.

Ответственность за проведение взаимозачетов и оформление заявок на поверку СИ несут руководители университетских центров коллективного пользования.

После формирования заявок, сотрудниками ОМО готовится справка об источниках финансирования работ (приложение Д), которая представляется  проректору по экономике и финансам.

7.2.6 Перечень СИ с сопроводительным письмом, электронной почтой направляется на предприятия, осуществляющие работу по поверке СИ. Выбор организаций для участия в конкурсе на поверку СИ осуществляется исходя из наличия у предприятия аттестата аккредитации на право поверки СИ с соответствующими предмету конкурса областью аккредитации и сферой действия аттестата аккредитации (ПР 50.2.006-94 «Государственная система единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений»).

После получения коммерческих предложений от предприятий, осуществляющих поверку СИ, сотрудниками ОМО проводится корректировка справки по  источниках финансирования работ по поверке СИ. Справка передается проректору по экономике и финансам, который согласует лимиты бюджетного и внебюджетного финансирования поверки СИ. Для проведения расчетов стоимости услуг по видам  оборудования выбирается стоимость услуг, указанная в приложении к  коммерческому предложению с наименьшей ценой контракта. Изменения стоимости услуг должны быть согласованы с руководителями подразделений и научных тематик и внесены в заявки.

7.2.7 Сформированный Перечень СИ, а также откорректированные и утвержденные заявки на поверку СИ  являются основой для подготовки служебной записки, организации и проведения открытого конкурса (аукциона, запроса котировок ) по определению победителя-предприятия на выполнение работ по поверке  СИ.

Ответственность за формирование Перечня СИ и справки несет начальник ОМО.

Ответственность за согласование Перечня СИ, его утверждение, подготовку материалов для организации и проведение конкурса несет директор ЦМСМК.

Ответственность за организацию и проведение конкурса (аукциона, запроса котировок) для определения победителя конкурса (предприятия на выполнение работ по поверке СИ), заключение с ним государственного контракта на выполнение работ несет начальник УЛиРЗ.

7.2.8 Для проведения конкурса, в УЛиРЗ должны быть представлены следующие документы

- Служебная записка на электронном и бумажном носителе (приложение Е)

- Перечень СИ, подлежащих поверке

- Дискета с электронной версией документов (служенная записка, Перечень СИ)

- Коммерческие предложения от предприятий на выполнение работ по поверке СИ.

- Заключение об обоснованности цены.

- Протокол УКИиОП с положительным решением.

Коммерческое предложение от предприятия должно включать:

- сопроводительное письмо за подписью руководителя организации, в котором он сообщает о готовности предприятия выполнить работы по поверке перечисленных в Перечне СИ;

- стоимость работ по проведению предповерочной подготовки и поверки СИ (приложение Ж).

Служебная записка должна содержать информацию о предмете и объемах выполняемых работ,  об источниках финансирования работ, сроках их исполнения, условиях оплаты проведенных работ, критериях оценки заявок на участие в конкурсе, цене контракта и пр.  Заявка подписывается ответственным за подготовку документов открытого конкурса (аукциона, запроса котировок) лицом и согласовывается с  проректором по направлению деятельности и проректором по экономике и финансам.

В соответствие с Федеральным законом № 102-ФЗ «Об обеспечении единства средств измерений» право поверки  СИ может быть предоставлено только аккредитованным в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Деятельность этих метрологических служб осуществляется в  соответствии с действующим законодательством и нормативными документами по обеспечению единства измерений Госстандарта России.

Подготовленные, для проведения конкурса документы направляются на экспертизу ценовой  комиссии, а после ее прохождения – на рассмотрение УКИиОП.

При положительном решении УКИиОП по вопросу о проведении процесса поверки СИ, пакет документов (служебная записка, протокол УКИиОП, заключение ценовой комиссии, Перечень СИ, коммерческое предложение) направляется секретарем УКИиПО в УЛиРЗ.   Сотрудники УЛиРЗ осуществляют подготовку документов к проведению конкурса (аукциона, запроса котировок), размещение их на сайте университета и  проведение процедур выявления победителя конкурса (аукциона, запроса котировок) и заключения с ним государственного контракта.

7.2.8 После заключения государственного контракта с предприятием выигравшим конкурс (аукцион) на выполнение работ по поверке СИ университета, начальник ОМО связывается с руководством организации на предмет согласования вопросов порядка предоставления СИ на поверку.

Поверка СИ осуществляется в соответствии графиками поверки (приложение И).

Графики поверки составляются на срок, устанавливаемый государственным контрактом на проведение работ по поверке СИ.  Сроки представления графиков поверки устанавливают по согласованию с поверочной организацией.

Разработанные сотрудниками ОМО и согласованные с «владельцами» СИ графики поверки направляются в поверочную организацию для согласования. Срок согласования не более десяти дней. При согласовании  графиков поверки специалистами поверочной организации проверяется полнота информации о СИ, представляемых на поверку, уточняют место их нахождения (для СИ не подлежащих транспортировке), сроки поверки. Уточненные, согласованные и утвержденные поверочной организацией графики поверки передаются начальнику ОМО. После передачи графиков в университет они подлежат согласованию проректором по направлению деятельности.

Графики поверки могут быть скорректированы. Основанием для корректировки графиков поверки является:

- ремонт  или замена негодного и неподлежащего ремонту СИ;

- необходимость проведения срочных исследований на поверенном оборудовании, в целях выполнения требований по госбюджетному финансированию научно-исследовательских работ, военным заказам или обеспечению технической безопасности объектов.

7.2.9 СИ  должны предоставляться поверочной организации под расписку расконсервированными, вместе с техническим описанием, инструкцией по эксплуатации, методикой поверки, паспортом или свидетельством о последней поверке, а также необходимыми комплектующими устройствами.

Ответственность за организацию транспортировки СИ на территорию поверочной организации и обратно в подразделения университета и предоставление специалистам поверочной организации всей необходимой документации несет начальник ОМО.

СИ поступающие в ОМО от подразделений должны быть чистыми, на них должны быть указаны: номер площадки, подразделение, инвентарный номер.

Результаты поверки СИ регистрируются в документах (протокол, свидетельство, журнал и т.д.), удостоверяющих проведение поверки. В зарегистрированную информацию должны входить:

-  описание и индивидуальная идентификация СИ;

-  дата завершения каждого подтверждения;

-  результаты подтверждения;

-  назначенный интервал между подтверждениями;

-  идентификация методики подтверждения;

-  установленные пределы допустимой погрешности, класс точности или разряд;

-  источник поверки;

-  условия окружающей среды;

-  идентификация персонала, выполняющего подтверждение;

-  индивидуальная идентификация (серийный номер) любых сертификатов поверок и другой соответствующей документации и т.д.

Контроль над правильностью оформления документов (результатов метрологического подтверждения), выдаваемых поверочной организацией осуществляют сотрудники  ОМО.

Документы с результатами метрологического подтверждения хранятся у МОЛ  подразделений или руководителей научных тематик до тех пор, пока не исчезнет необходимость их использования (до замены новыми).

Результатом  поверки  является  подтверждение пригодности СИ к применению или признание средства измерений непригодным к применению. Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него или техническую документацию наносится оттиск поверительного клейма или выдается «Свидетельство о поверке».

Оттиск поверительного клейма наносят на СИ, когда конструкция СИ не препятствует этому, а условия их эксплуатации обеспечивают сохранность поверительных клейм в течение всего межповерочного интервала.

Если особенности конструкции (или условия эксплуатации) средств измерений делают невозможным нанесение на них поверительных клейм, то оттиск поверительного клейма наносят на паспорт или формуляр средств измерений.

7.2.10 Если СИ по результатам поверки признано непригодным к применению, поверительное клеймо гасится, «Свидетельство о поверке» аннулируется и сотрудниками поверочной организации выписывается «Извещение о непригодности» или делается соответствующая запись в технической документации.

Идентификация СИ, которое не соответствует техническим требованиям, не подлежит ремонту  и  не требует очередного подтверждения, проводится способом, исключающим любую возможность его непреднамеренного использования (например, маркировка яркой краской крестом:  Χ). Ответственность за нанесение на СИ соответствующей маркировки несет начальник ОМО.

Идентификация СИ, которое не соответствует техническим требованиям, но по которому не принято однозначное решение по его дальнейшему использованию в подразделениях, проводится путем клеймения его сотрудниками поверочной организации соответствующих знаков легко удаляемыми средствами (мелом, смывающейся краской и т.д.).

Результаты измерений, полученные с применением СИ, не соответствующего техническим требованиям, аннулируются.

8 Ремонт и калибровка СИ

8.1 Ремонт контрольно-измерительного оборудования и СИ, задействованных в обеспечении  образовательного процесса осуществляют сотрудники СР ОМО. Ответственность за организацию процедур ремонта и калибровки отремонтированного оборудования несет руководитель сектора.

8.2 Ремонт оборудования и СИ учебного процесса осуществляется на основе заявок МОЛ учебных подразделений (приложение К).

Плановый ремонт оборудования и  СИ проводится в соответствии с полугодовым (семестровым) графиком, составляемым руководителем СР ОМО. Плановому ремонту подлежит оборудование и СИ, которые могут быть заменены на определенный период (например  - на учебный семестр) аналоговым оборудованием.

Если вышедшее из строя оборудование и СИ не могут быть заменены аналоговыми, то они подлежат сдаче в срочный ремонт, который должен выполняться в максимально короткие сроки.

8.3 Оборудование и СИ подлежащие ремонту передаются в ОМО.  Передача оборудования и СИ на ремонт и получение его после ремонта регистрируется в журнале (приложение Л).  Ответственность за доставку оборудования и СИ в подразделения ОМО несут МОЛ подразделений.

На оборудование и СИ подлежащие ремонту, МОЛ подразделений должна быть нанесена (мелом или смывающейся краской) маркировка «Ремонт». Оборудование и СИ, передаваемые в ремонт, должны быть чистыми, полностью укомплектованными всеми перечисленными в инструкции (или других сопроводительных документах) принадлежностями (техническое описание, схемы, чертежи, шнуры, разъемы и т.д.).

До ремонта  дефектного СИ проводится его освидетельствование специалистами СР ОМО, которые определяют и отражают в ведомости (приложение М) или журнале регистрации характер дефекта (ряда дефектов) и причины его (их) возникновения.

8.4 Поиск и закупка необходимых для ремонта запчастей, комплектующих и пр. проводится за счет подразделения-владельца оборудования или СИ МОЛ подразделений. Пришедшие в негодность и извлеченные (прошедшие замену на новые) детали подлежат передаче МОЛ подразделения-владельца оборудования и СИ по акту (приложение Н).

8.5 С целью обеспечения соответствия метрологических характеристик  отремонтированного оборудования паспортным значениям проводится его калибровка. Калибровка отремонтированных приборов осуществляется сотрудниками СР КИПиА.

Если оборудование или СИ прошедшее ремонт и калибровку признано годным (т.е. его МХ соответствуют паспортным данным), то оно допускается  к дальнейшему использованию в учебном процессе.

В отдельных случаях калибровка приборов может проводиться в целях определения погрешности измерений, а также  оценки результатов измерений, полученных на неисправном оборудовании.  Зарегистрированные данные по погрешности измерений неисправного оборудования фиксируются актом  контрольных измерений.

8.6 Если первичная экспертиза поступившего в ремонт оборудования и СИ показала, что технические характеристики приборов не могут быть восстановлены в процессе ремонта, или после проведения ремонта и калибровки, технические и метрологические характеристики  не соответствуют паспортным, то руководителем «подразделения-владельца», совместно с руководителем СР ОМО принимается решение о списании прибора или о его дальнейшем использовании в качестве макета, которое оформляется соответствующим заключением (приложение П).

Процедуры проведения ремонта, калибровки оборудования и СИ, их допуска к дальнейшему использованию оформляется в виде записи  в журнале регистрации. Соответствующая информация о проведении ремонта и калибровки  оборудования и СИ должна вноситься МОЛ подразделений в карточки  учета.

8.7 Если вышедшее из строя оборудование не может быть отремонтировано, в связи со специфическими особенностями его устройства, отсутствия в ОМО персонала необходимой квалификации или по другим причинам, то начальник ОМО или руководитель СР ОМО (по поручению начальника ОМО) осуществляет поиск  предприятий, которые могут устранить выявленный дефект. Информация  о месте нахождения предприятия и контактные сведения (телефоны, E-mail и пр.) передается МОЛ подразделения, которое организует заключение с предприятием договора на ремонт.

8.8  СИ калибруются с использованием установочных средств:

-  измерительных эталонов;

-  стандартных образцов;

-  образцовых измерительных приборов или  поверочных установок.

Выбор установочного средства должен осуществляться в соответствии с требованиями действующих НД, регламентирующих этот выбор для данного вида измерений.

Выбранные эталоны, стандартные образцы, образцовые измерительные приборы, поверочные  схемы, методики измерений должны:

-  обеспечивать оптимальные условия передачи значения единицы;

-  сводить к минимуму потери точности;

-  устанавливать оптимальное соотношение погрешностей рабочего эталона и калибруемого СИ.

Для калибровки  должны использоваться эталоны, прошедшие подтверждение в виде соответствующей записи (протокол, свидетельство, аттестат, журнал и т.д.), удостоверяющие источник получения, дату, достоверность измерения и условия, для которых были получены эти результаты. Все рабочие эталоны должны быть промаркированы надписью «Эталоны» для предотвращения его использования не по назначению.

Рабочие эталоны должны быть поставлены на учет и храниться  в условиях, обеспечивающих их защиту от повреждений и преждевременного износа (специальные шкафы, тара). Ответственность за состояние и сохранность рабочих эталонов несут сотрудники ОМО, назначенные распоряжением начальника ОМО.

9 Списание и  утилизация оборудования и СИ

9.1 Списание оборудования и СИ осуществляют МОЛ подразделений, в установленном в университете порядке.

9.2 Списанию подлежат:

- морально устаревшее оборудование и СИ;

- вышедшие из строя и не подлежащие ремонту приборы;

- оборудование и СИ, дальнейшая эксплуатация которых связана с повышенным воздействием на  обслуживающий персонал и студентов  университета вредных факторов (излучение, шум, вибрация и пр.).

9.3 Решение о списании оборудования и СИ может быть принято руководителем подразделения на основании  представления начальником ОМО или на основании извещения о непригодности, дефектной ведомости или других документов.

9.4  Непригодное оборудование или СИ должно быть промаркировано проставлением штампа «Списание» и приведено в состояние, исключающее его дальнейшее использование и, до утилизации, размещено для хранения в специальных шкафах или на стеллажах, находящихся в охраняемом помещении. В карточке  метрологического учета этого оборудования (СИ) должна быть сделана отметка о принятии решения на списание.

9.5 Процесс утилизации списанного оборудования и СИ осуществляется в соответствие с «Инструкцией о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении в ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»». Ответственность за организацию процедур утилизации списанного оборудования и СИ несет руководитель СР КИПиА.

10  Метрологический надзор за использованием СИ в подразделениях университета

10.1 Цель метрологического надзора  - проверка состояния метрологического обеспечения СИ подразделений университета и выявление отклонений в метрологическом обеспечении от правил и норм, установленных соответствующей НД.

Проверка состояния метрологического обеспечения СИ подразделений университета может  осуществляться:

- инспекцией органа государственного метрологического надзора;

- специально созданной комиссией  университета.

10.2 Обязанность проведения проверок при осуществлении государственного метрологического надзора возлагается на должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный метрологический надзор, и их территориальных органов.

Должностные лица, осуществляющие внешний государственный метрологический надзор университета вправе:

- посещать любые объекты (территории и помещения) университета;

- получать документы и сведения, необходимые для проведения проверки;

- проверять соответствие используемых единиц величин единицам величин, допущенным к применению в Российской Федерации;

- проверять состояние и применение эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений в целях установления их соответствия обязательным требованиям;

-  проверять наличие и соблюдение аттестованных методик (методов) измерений;

- запрещать применение стандартных образцов и СИ неутвержденных типов или стандартных образцов и средств измерений, не соответствующих обязательным требованиям, а также неповеренных СИ при выполнении измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

- наносить знак непригодности в случаях, когда СИ не соответствует обязательным требованиям;

- давать обязательные к исполнению предписания и устанавливать сроки устранения нарушений;

- направлять материалы о нарушениях требований законодательства РФ об обеспечении единства измерений в судебные и следственные органы, а также в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий аккредитацию в области обеспечения единства измерений;

Проверка метрологического состояния СИ  подразделений университета осуществляется уполномоченным органом государственного метрологического надзора на территории Красноярского края (инспекцией Государственного комитета по техническому регулированию и метрологии) на основании уведомления, определяющего сроки и порядок проведения метрологического надзора, требования  к перечню документов, которые необходимо представить на рассмотрение и экспертизу.

Ответственность за подготовку документов (информация  о СХД, структура университета, приказ о проведении проверки, стандарты и положения по видам деятельности и подразделениям и пр.), указанных в информационном письме надзорного органа несет директор ЦМСМК.

Ответственность за организацию процедур обеспечения деятельности инспекционного контроля, при его работе в подразделениях, несет начальник ОМО.

Результаты проверки метрологического состояния СИ  подразделений университета со стороны органа государственного метрологического надзора отражаются в актах обследования и предписаниях.

10.3  Внутренний метрологический контроль (далее - МК) осуществляется на основании приказа ректора, согласованного проректором по учебной деятельности, проректором по науке и международному сотрудничеству и проректором по общим вопросам. Организация процедур метрологического контроля осуществляется на основании графиков проверки подразделений.

Ответственность за подготовку и согласование приказа на проведение внутреннего метрологического контроля несет директор ЦМСМК.

Ответственность за подготовку и согласование графиков проверки подразделений несет начальник ОМО.

Процедуры внутреннего МК осуществляет  комиссия, в состав которой могут входить сотрудники ЦМСМК, а также сотрудники научных и хозяйственных подразделений университета, имеющие необходимую квалификацию.

При проведении МК подразделений университета комиссия проверяет:

-  наличие журнала и порядок учета СИ;

- наличие и правильность ведения карточек учета СИ;

-  исправность СИ, своевременность их метрологического подтверждения;

-  соблюдение правил эксплуатации и технического обслуживания СИ;

-  наличие регистрирующих документов, подтверждающих пригодность СИ (оттисков клейм, свидетельств о поверке/ калибровке, отметок в журнале);

- наличия соответствующей маркировки  на СИ, используемых в образовательном процессе  (буквы «У»);

- наличия инструкции по эксплуатации и порядка проведения измерений для СИ, использующихся при выполнении   лабораторных работ;

- эффективность использования СИ.

Кроме того при проведении МК комиссия может выявлять потребность подразделений в СИ..

Результаты МК подразделений  оформляются актом (приложение Р), с указанием необходимых корректирующих действий и сроков их выполнения. Акт подписывается членами комиссии, проводившими проверку. Один экземпляр акта вручается руководителю подразделения, а второй отправляется на хранение в ОМО, сотрудники которого осуществляют контроль за выполнением подразделениями разработанных корректирующих действий.

Ответственность за выполнение мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков несет руководитель подразделения.

При обнаружении в подразделении СИ, имеющих просроченную дату поверки, поврежденные поверительные клейма, явные признаки выхода СИ из строя (его поломки), СИ должно быть изъято из эксплуатации.  Ответственность за изъятие дефектного СИ из эксплуатации и организацию мероприятий по его возврату в рабочее состояние несет МОЛ подразделения.

При  выявлении фактов использования сотрудниками университета  СИ и оборудования, которые по  решению органа государственного метрологического надзора или комиссии по МК университета подлежали изъятию из эксплуатации, к сотруднику университета нарушившему предписания этих органов, могут быть применены меры административного воздействия.

10.4 Проверка эффективности использования СИ подразделениями может проводиться сотрудниками ОМО при инвентаризации СИ, которая осуществляется раз в три года. Основанием для проведения инвентаризации СИ в подразделениях университета является приказ ректора.

Процедуры инвентаризации и проверки эффективности использования СИ подразделениями осуществляются на основе графика утвержденного ректором университета, согласованного первым проректором по учебной деятельности, первым проректором по науке и международному сотрудничеству и первым проректором по развитию  и капитальному строительству.

Ответственность за подготовку проекта приказа, графиков, организацию процедур инвентаризации и проверки использования СИ подразделениями несет начальник ОМО.

Информация, полученная сотрудниками ОМО в процессе инвентаризации, является основанием для разработки мероприятий по повышению эффективности процедур распределения СИ между подразделениями университета, ремонта и утилизации СИ, корректировки учетных документов по СИ и пр. Ответственность за разработку предложений по организации мероприятий направленных на повышение эффективности применения СИ и доведение этих предложений до всех заинтересованных сторон несет начальник ОМО.

11 Аттестация  не стандартизованных СИ

11.1 Не стандартизованные СИ (измерительное и испытательное оборудование, а также программное обеспечение), должны быть аттестованы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568. Ответственность за разработку программы и методики первичной аттестации оборудования, методики периодической аттестации, эксплуатационных документов (при их отсутствии)  несет руководитель подразделения на площадях которого работает данное оборудование. Ответственность за организацию консультаций разработчиков  программ,  методик аттестаций  и эксплуатационных документов  несет начальник ОМО.

11.2 Рабочие эталоны, предназначенные для аттестации не стандартизованных СИ, должны быть поверены, а результаты аттестации оформлены протоколом.

11.3  Если не стандартизованное СИ признается по результатам аттестации годным к эксплуатации при первичной аттестации, то на основании протокола первичной аттестации, оформляется аттестат СИ, где указывается интервал периодической аттестации.

Если не стандартизованное СИ признается по результатам аттестации годным к эксплуатации при периодической аттестации, в паспорте  на СИ делается соответствующая отметка, а на оборудование прикрепляется бирка с указанием даты проведенной аттестации и срока последующей аттестации.

11.4 Если не стандартизованное СИ и программное обеспечение признается непригодным к эксплуатации, в протоколе указываются мероприятия, необходимые для доведения технических  характеристик до требуемых значений.

Приложение А

(обязательное)

Форма карточки постановки СИ на метрологический учет

___________________________________________________________________________________

(наименование,  тип и марка СИ)

_____________________________________________________

(инвентарный номер СИ)

_________________________________________________________________________     телефон МОЛ    ______________

(наименование подразделения)

| Вид измерения | Пределы измерения | Нормативно-техническая документация | Место нахождения (№ аудитории, площадки, адрес) | Завод- изготовитель | Погрешность, класс точности | Цель использования (НИР, учебный, индикатор) | Год выпуска, дата ввода в эксплуатацию | Загруженность (в работе или на хранении) | Цена, тыс. руб. | Источник финансирования | Дата последнего контроля (поверки, калибровки) | Дата проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Дата заполнения карточки:  « ___» ________ 20__ г.                             __________________   ________________________

подпись                 инициалы, фамилия МОЛ

Примечание -  Карточка метрологического учета заполняется на каждое СИ  отдельно

## Продолжение приложения А

## ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению карточки метрологического учета СИ

Карточка метрологического учета СИ включает заглавие и таблицу, состоящую из  13 граф, которые необходимо заполнить на каждое СИ.

1  Наименование СИ. Необходимо указать полное наименование СИ по паспорту или техническому описанию. Например, «вольтметр универсальный».

2  Инвентарный номер – присваивает материальный отдел бухгалтерии университета

В графе 1 - Вид измерения. Указать вид измерения, выполняемый данным СИ. Например, радиоизмерения, или электрические измерения, или измерения массы и т.п.

В графе 2 - Пределы измерений. Указать все пределы измерений данного СИ.

В графе 3 - Нормативно-техническая документация. Перечислить документацию, входящую в комплект СИ. Например, паспорт, формуляр, техническое описание,  и  т.п.

В графе 4 - Место нахождения СИ. Указать аудиторию (помещение) в которой находится прибор (СИ).

В графе 5 - Завод-изготовитель. Указать наименование завода-изготовителя. Для  отечественных СИ указать  город,  для импортных – страну.

В графе 6 - Погрешность, класс точности. Указать класс точности прибора или основную погрешность, например, 0,5 или по формуле:  δп = ± (а% + (d / xп) · 100%)

где  δп  - относительная погрешность СИ,

а – погрешность, выраженная в относительных значениях от показания прибора,

d – погрешность., выраженная в абсолютных значениях от показания прибора,

xп – показание прибора,

например, для вольтметра (  (0,2+0,2 Uк /U) %.

В графе 7 - Цель использования. Указать, для каких целей используется прибор: для научно-исследовательских работ, как учебный, как индикатор или для учетных целей.

В графе 8 -  Год выпуска, дата ввода в эксплуатацию. Указать год выпуска СИ заводом-изготовителем, дату ввода в эксплуатацию данного прибора (СИ).

В графе 9 -  Загруженность. Указать, сколько часов в сутки (в среднем) используется СИ. Если прибор находится на хранении - ставится отметка  «на хранении».

В графе 10 - Цена.  Указать стоимость СИ.

В графе 11 -  Источник финансирования. Указать, за счет каких средств приобретено СИ (бюджетные средства, средства научных тематик, спонсорские средства).

В графе 12 - Дата последнего контроля (поверки, калибровки). Указать: когда СИ последний раз проходило процедуру поверки или калибровки. Если СИ используется только для учебных целей и не подлежит поверке или калибровке, то в графе необходимо указать: «учебный процесс».

В графе 13 -  Дата проведения ремонта. Указывается дата проведения ремонтных работ, если прибор ремонтировался. Если прибор находится в нерабочем состоянии - писать «неисправен».

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Форма заявки  на поверку СИ профильных

обеспечивающих и непрофильных  подразделений

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Форма страницы Перечня СИ университета, подлежащих поверке

УТВЕРЖДАЮ Ректор университета _____________ Е.А. Ваганов «____» ____________20___ г.

## ПЕРЕЧЕНЬ

средств измерений ФГаОУ ВПО «Сибирский Федеральный университет»,

подлежащих поверке в 20___ году

| № п/п | Наименование средств измерений | Тип, марка | Диапазон измерения, класс, разряд | Количество однотипных приборов, шт. | Периодичность поверки СИ, месяцев | Место установки (нахождения) СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механические СИ: (Сферы государственного регулирования: 1, 6, 7, 8,14) |
| 1 | Весы | Ohaus RY | 0,0001-100 г | 1 | 12 | Каф. Водоснабжения и водоотведения (ВиВ) пл.4 |
| Средства измерения силы: (Сферы государственного регулирования: 1,14) |
| 3 | Динамометр кистевой | ДК-100 | 10-100 Н | 1 | 12 | Каф. «Валеология» (пл.. 2) |
| Твердости |
| 4 | Твердомеры | EMCO- | 0-250 кгс | 4 | 12 | МиТОМ (пл. 3) |

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор по ЭиР                                                   _________________

инициалы, фамилия

Проректор по НиМС                                                                      ___________________

инициалы, фамилия

Начальник НИЧ                                                                  _________________

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Форма заявки на поверку СИ от руководителей хоздоговорных

и госбюджетных тем

| ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» ___________________________________ наименование подразделения ЗАЯВКА «____» ________________ 20___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по НиМС ____________ С.В. Верховец «___» __________ 20____ г. |
| --- | --- | --- |

Прошу Вас включить в перечень средств измерений ФГОУ ВПО «Сибирский Федеральный университет», подлежащих поверке в 20 __ году следующие средства измерения (СИ):

| № п/п | Наименование СИ | Тип, марка | Кол-во СИ, шт. | Место расположения СИ (площадка, корпус, номер аудитории | Инвентарный номер | Ф.И.О. и телефон контактного лица | Стоимость поверки / калибровки и поверки, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО |  |

Руководитель научной тематики:

________________________________________      _____________________      ______________________

фамилия, имя отчество полностью                            подразделение                     контактный телефон

_________________    «___» ____________ 20___ г.

подпись

Сметой затрат на проведение научной работы предусмотрено выделение средств на поверку (калибровку и поверку) СИ темы в объеме _________________________________________________ рублей. сумма средств, заложенных в смете на поверку СОГЛАСОВАНО Руководитель НИС пл. № ___ ______________ _________________ (подпись) (инициалы, фамилия) «____» ____________ 20__ г.

Начальник ОМО __________ _________________ «____» ________ 20 __ г. (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Форма справки об источниках финансирования работ по поверке СИ подразделений университета

ПРИЛОЖЕНИЕ  Е

(обязательное)

Форма конкурсной  заявки (служебной записки) на организацию конкурса по определению предприятия на выполнение работ по поверке СИ

Начальнику управления

логистики и размещения заказа и

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Прошу обеспечить размещение заказа согласно следующим условиям:

| 1 Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Оказание метрологических услуг: предповерочная подготовка и поверка средств измерений подразделений ФГАОУ ВПО СФУ |
| --- | --- |
| 2.1 Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг | Требования к качеству работ определяются: - соответствием сроков их проведения условиям контракта; - соответствием процедур проведения поверки средств измерений требованиям ПР 50.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств измерений» и методикам поверки; |
| 2.2 Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, услуг | Наличие у поверочной организации аттестата аккредитации на право поверки СИ с соответствующими предмету конкурса областью аккредитации и сферой действия аттестата аккредитации |
| 2.3 Требования к безопасности товара, работ, услуг | - |
| 2.4 Требования к размерам товара (при наличии) | - |
| 2.5 Требования к упаковке товара (при наличии) | - |
| 2.6 Требования к отгрузке товара (при наличии) | - |
| 2.7 Требования к результатам работ | Получение подразделениями университета свидетельств о поверке СИ в установленные контрактом сроки |
| 2.8 Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика (при наличии) | Включение текущего ремонта (без замены запасных частей) в стоимость предповерочной подготовки, гарантийный срок на отремонтированные приборы не менее 6 месяцев |

Продолжение приложения Е

| 2.9 Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик; требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик (при наличии) | Исполнитель работ гарантирует, что: - проведение процедур поверки средств измерения полностью соответствуют требованиям ПР 50.2.006 -94 «Порядок проведения поверки средств измерений» и методикам поверки - сроки проведения поверки средств измерения не превысят 14 дней, либо срок, предусмотренный методикой поверки; - одновременно с возвращением прибора в университет будет предоставлено свидетельство о поверке; - поверка средств измерения, не подлежащих транспортировке на предприятие исполнителя работ (СИ с отдельными блоками массой более 25 кг, прецизионных механических СИ, отдельных видов физико-химических и оптико-физических СИ, электрических СИ и пр.), будет осуществляться непосредственно по месту их установки (площадки 1-4 университета). |
| --- | --- |
| 3 Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, объем оказываемых услуг | № п/п Наименование средств измерений Тип, марка Кол-во приборов, шт. Механические СИ 1 Весы лабораторные ВЛР-200 1 |
| 4 Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием сведений о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)) | 193667,31 рублей. Безналичное перечисление в следующем порядке: 100 % стоимости контракта оплачивается по факту выполнения работ в течение 10 банковских дней после подписания акта приема-передачи товара. |
| 5 Порядок формирования цены контракта: с учетом расходов на: - предповерочную подготовку и поверку СИ; – стоимость выезда поверителя к месту нахождения СИ; – страхование, – налоги, – другие обязательные платежи. |  |
|  | да |
|  | да |
|  | да |
|  | да |
|  | да |

Продолжение приложения Е

| 6 Срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг | На период действия свидетельства о поверке СИ |
| --- | --- |
| 7 Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг | Выполнение требований СМК, включение текущего ремонта (без замены запасных частей) в стоимость предповерочной подготовки, гарантийный срок на отремонтированные приборы не менее 6 месяцев |
| 8 Требования к обслуживанию товара (при необходимости) | - |
| 9 Требования к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) | - |
| 10 Место выполнения работ, оказания услуг | Собственные площади поверочной организации, помещения подразделений ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» |
| 11 Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |
| 12 Предложения инициатора размещения заказа в отношении формы, сроков и порядка оплаты товара, работ, услуг | Безналичное перечисление в следующем порядке: 100 % стоимости контракта оплачивается по факту выполнения работ в течение 10 банковских дней после подписания акта приема-передачи товара. |
| 13 Источник финансирования заказа | Федеральный бюджет, внебюджетные средства |
| 14 Необходимость обеспечения заявки на участие в размещении заказа | Не требуется |
| 15 Необходимость обеспечения исполнения контракта | Не требуется |
| 16 Предложения инициатора размещения заказа в отношении способа размещения заказа: –конкурс –аукцион на понижение цены контракта –запрос котировок | - - да |
| 17 В случае размещения заказа путем проведения конкурса: предложения инициатора размещения заказа в отношении критериев оценки заявок на участие в конкурсе: –перечень критериев; –их предполагаемая значимость | - |

Продолжение приложения Е

| 18 Ответственный за размещение заказа сотрудник структурного подразделения университета - инициатора размещения заказа | Осокин Евгений Николаевич 89135321958 |
| --- | --- |
| 19 Иные необходимые сведения |  |

Приложение:

1. Коммерческое предложение

2. Перечень средств измерения подразделений университета подлежащих поверке в 2010 г..

3. Настоящая служебная записка и приложения к настоящей служебной записке в электронном виде.

Настоящим подтверждаю правильность, точность и достоверность указанных мной в настоящей служебной записке сведений, соответствие этих сведений требованиям локальных правовых актов университета, действующих нормативно-правовых актов.

Я предупрежден о дисциплинарной и иной установленной действующими нормативно- правовыми актами ответственности за правильность, точность и достоверность указываемых указанных мной в настоящей служебной записке сведений, за соответствие этих сведений требованиям локальных правовых актов университета, действующих нормативно-правовых актов.

Мне известно, что указанные в настоящей служебной записке условия размещения заказа могут быть изменены на основании соответствующей служебной записки лица, ответственного за размещение заказа от структурного подразделения университета – инициатора размещения заказа, согласованной с руководителем структурного подразделения, курирующим проректором, при изменении источника финансирования и (или) начальной (максимальной) цены контракта – с проректором по экономике и финансам. В случае, если в указанной служебной записке нет указания на то, что вносимые изменения не влекут изменения начальной (максимальной) цены контракта, инициатор размещения заказа обязан получить повторное заключение ценовой комиссии и, при необходимости, инициировать внесение изменений в протокол управляющего комитета инновационными образовательными программами университета.

Ответственный за размещение заказа

сотрудник структурного подразделения

университета – инициатора размещения заказа 	__________ Осокин/Е.Н.

«02» июня 2012 года

Окончание приложения Е

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор по экономике и развитию  	________ /Вчерашний П.М./

«___» _________ 2012  года

Проректор по науке и

международному сотрудничеству   	_____________ /Верховец С.В./

«___» _________ 2012 года

Руководитель ЦМСМК 			_________________ /Е.Н. Осокин/

«___» _________ 2012 года

ПОЛУЧЕНО:

Экспертная комиссия 			_______________/_________________/

(подпись)            (расшифровка)

«___» _________ 2012 года

РЕКОМЕНДОВАНО:

Председатель экспертной комиссии 	_________________/________________/

(подпись)           (расшифровка)

«___» _________ 2012 года

ПОЛУЧЕНО:

Ценовая комиссия 				_______________/_________________/

(подпись)          (расшифровка)

«___» _________ 2012 года

СОГЛАСОВАНО С ЦЕНОЙ ___ (___________________________________) руб.

Председатель ценовой комиссии		_______________/_________________/

(подпись)             (расшифровка)

«___» _________ 2012 года

ПОЛУЧЕНО:

Управляющий комитет

инновационными образовательными

программами 						_______________/_________________/

(подпись)            (расшифровка)

«___» _________ 2012 года

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА:

Председатель (заместитель председателя)

Управляющего комитета инновационными

образовательными программами 			_______________/_________________/

(подпись)              (расшифровка)

«___» _________ 2012 года

ПОЛУЧЕНО:

Управление логистики и размещения заказа     _______________/_________________/

(подпись)             (расшифровка)

«___» _________ 2012 года

Приложение  Ж

(обязательное)

Форма приложения к коммерческому предложению предприятия,

осуществляющего поверку СИ

ПРИЛОЖЕНИЕ И

(обязательное)

Форма графика поверки СИ

| ФГОУ ВПО «Сибирский Федеральный университет» ИНН/КПП 2463011853/246301001Управление федерального казначейства МФ РФ по Красноярскому краю (ИНН2463011853 ОК190610000 л\с 03191854280СФУ) Расчетный счет 40105810300000010051 БИК 040407001 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому кр. г. Красноярск Адрес: 660041 г. Красноярск, пр. Свободный , 79 |  | УТВЕРЖДАЮ: Главный метролог ________________________________ (наименование поверочной организации)) ________________ ________________________ (подпись) (инициалы, фамилия.) |
| --- | --- | --- |
| ГРАФИК поверки средств измерений на 20 __ г. в ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» к государственному контракту № _______ от _____________ |
| Вид измерений СИ |
| № п/п | Наименование средств измерений | Метрологические характеристики | Периодичность поверки СИ | Дата последней поверки | Сроки проведения поверки (месяц) | Место проведения (нахождения) СИ | Количество однотипных приборов | Сфера ГМК и Н или калибровка | Тариф без НДС руб. | Стоимость поверки без НДС |
|  |  | Предел измерения (диапазон) | Класс точности, погрешность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Сфера государственного надзора: |
| СОГЛАСОВАНО: ___________________________ __________ ___________________ (должность согласующего лица) (подпись) (инициалы, фамилия) |  | Согласовано по позициям: Начальник отдела ________________________________ (наименование поверочной организации)) ________________ ________________________ (подпись) (инициалы, фамилия.) |

Примечание – График поверки составляют в двух экземплярах

ПРИЛОЖЕНИЕ К

(обязательное)

Форма заявки на выполнение ремонта СИ

| ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» __________________________________ (наименование подразделения) ЗАЯВКА от «____» ___________ 20 __ г. |  | Начальнику ОМО ЦМСМК _______________________ (инициалы, фамилия) |
| --- | --- | --- |

Прошу Вас провести ремонт (срочный ремонт; ремонт и калибровку; срочный ремонт и калибровку) следующих средств измерения:

| Наименование средств измерений | Тип, марка | Кол-во СИ, единиц | Предел измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Весы технические | ВЦТ10 | 1 | 0-10 кг |
| 2 Весы платформенные | ВП100 | 1 | 0-100 |
| 3. |  |  |  |

Заведующий кафедрой ________________________   _________   _________________

(наименование подразделения)      (подпись)       (инициалы, фамилия)

МОЛ подразделения _____________________________      __________________

фамилия, имя, отчество полностью              контактный телефон

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

(обязательное)

Форма страницы журнала  регистрации СИ, поступивших на ремонт и калибровку

| Наименование и тип СИ | Подразделение и инвентарный номер СИ | Комплектность сданного в ремонт СИ | Вид, категория ремонта | Ф.И.О. ремонтника, поверителя | Заключение ремонтника (поверителя) | Дата сдачи/ получения СИ | Ф.И.О. МОЛ сдавшего/ полчившего СИ | Подпись МОЛ лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ПРИЛОЖЕНИЕ М

(рекомендуемое)

Форма листа дефектной ведомости

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

_____________________________________________________________

(наименование, тип (марка) средства измерения)

# Инвентарный номер  __________________________________

_____________________________________________________________

(наименование подразделения)

При обследовании СИ членами комиссии, в присутствие материально-ответственного лица, было установлено, что для выполнения ремонта и приведения СИ в рабочее состояние замене подлежат следующие детали (части, узлы):

| Наименование частей, деталей, узлов СИ, подлежащих замене | Количество | % износа | Возможность восстановления | Причина списания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Причиной выхода указанных деталей (узлов, частей) из строя является

_________________________________________________________________ .

(указывается возможная причина выхода деталей, частей или узлов из строя )

Председатель комиссии: ________________   ________________________

(подпись)                  (инициалы, фамилия.)

Члены комиссии:   ________________   ________________________

(подпись)                           (инициалы, фамилия.)

________________   ________________________

(подпись)                       (инициалы, фамилия.)

«___» _____________ 20___ г

МОЛ подразделения:  ________________     ________________________

(подпись)                           (инициалы, фамилия.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

(рекомендуемое)

Форма акта замены вышедших из строя частей оборудования (СИ)

| ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» Сектор РиУ КИПиА ОМО АКТ от «____» ___________ 20 __ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: ___________________________ должность лица, ответственного за процесс __________ _______________ подпись инициалы, фамилия «____» _________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

Настоящий акт свидетельствует о том, то в  процессе ремонта СИ сотрудниками сектора ремонта и утилизации КИПиА ОМО были извлечены из ___________________________________   ___________________

(наименование средства измерения)                  (инвентарный номер)

следующие детали (узлы) подлежащие замене:

- _______________________________________________________

(наименование детали, узла, части СИ)

- _______________________________________________________

(наименование детали, узла, части СИ)

- _______________________________________________________

(наименование детали, узла, части СИ)

Извлеченные детали (узлы, части СИ)  переданы материально-ответственному лицу ___________________________________________

(наименование подразделения)

Сотрудники сектора РиУ КИПиА ОМО:

________________  ________________________

подпись                                 инициалы, фамилия

_________________  ________________________

подпись                                 инициалы, фамилия

Материально-ответственное лицо:

_________________  ________________________

подпись                                 инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ П

(рекомендуемое)

Форма заключения о возможности использования СИ

| ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» ____________________________________ (наименование подразделения) ЗАКЛЮЧЕНИЕ о возможности использовании средства измерения от «____» ___________ 20 __ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: ___________________________ должность лица, ответственного за процесс __________ _______________ подпись инициалы, фамилия «____» _________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

При обследовании __________________________________________,

(наименование, тип (марка), инвентарный номер СИ)

использующегося при проведении ______________________________ ,

(указать вид работ: лабораторных, НИРС и пр.)

было установлено, что указанное средство измерения _____________________________________________________________

(формулировка о пригодности СИ к эксплуатации и возможности

___________________________________________ .

его дальнейшего использования)

Руководитель подразделения: ________________   ________________________

(подпись)                  (инициалы, фамилия.)

Руководитель сектора РиУ КИПиА ОМО _____________   _________________

(подпись)          (инициалы, фамилия.)

МОЛ подразделения:  ________________     ________________________

(подпись)                       (инициалы, фамилия.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Р

(обязательное)

Форма акта результатов проведения метрологического

контроля подразделений

| ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» АКТ проведения метрологического контроля ____________________________________ (наименование подразделения) от «____» _________________ 20 __ г. |  | УТВЕРЖДАЮ ___________________________ должность лица, ответственного за процесс ___________ ___________________ подпись инициалы, фамилия «____» _________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

________________________________________________________________________

(назначение проверки)

Руководитель подразделения ___________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

Основание _______________________________________________________________

(приказ, распоряжения и т.д.)

При проведении метрологического контроля состояния средств измерений в подразделении, комиссией в составе:

председатель комиссии: ________________   ________________________

(должность)                  (инициалы, фамилия.)

члены комиссии:   ________________   ________________________

(должность)                 (инициалы, фамилия.)

________________   ________________________

(должность)              (инициалы, фамилия.)

были выявлены следующие нарушения порядка использования (хранения, постановки на учет, снятия с учета, списания и демонтажа и пр.) СИ:

| Наименование средств измерений | Инвентаризационный номер | Выявленные нарушения |
| --- | --- | --- |

- Состояние СИ подлежащих поверке ________________________________

__________________________________________________________________

- Состояние СИ подлежащих калибровке _____________________________

__________________________________________________________________

- Состояние МВИ _________________________________________________

Запрещены к применению  следующие СИ _____________________________

__________________________________________________________________

Решением комиссии устанавливается следующий срок устранения выявленных нарушений:  ___________________________________________

(указывается срок ликвидации нарушений)

Окончание приложения  Р

Председатель комиссии: ________________   ________________________

(подпись)                  (инициалы, фамилия.)

Члены комиссии:   ________________   ________________________

(подпись)                           (инициалы, фамилия.)

________________   ________________________

(подпись)                       (инициалы, фамилия.)

Настоящий акт составлен в двух экземплярах:

Первый экземпляр

направлен в _____________________________________________________________

(наименование подразделения, инициалы, фамилия руководителя)

Второй экземпляр направлен в ОМО.

«___»__________ 20 ___ г

Примечание - В зависимости от результатов проверки формулировки акта метрологического контроля могут изменяться.

ПРИЛОЖЕНИЕ С

(обязательное)

Паспорт процесса

| Наименование процесса | Метрологическое обеспечение научно-образовательной и хозяйственной деятельности |
| --- | --- |
| Цель процесса | Установление и выполнение подразделениями университета организационных и нормативных основ применения СИ, связанное с реализацией требований к единству и точности измерений |
| Владелец процесса | Начальник отдела метрологического обеспечения |
| Исполнители | Сотрудники отдела, сотрудники научно-образовательных и хозяйственных подразделений, задействованные в сфере обращения СИ |
| Документы, регламентирующие деятельность процесса | Государственные стандарты, государственные законодательные акты, положения о подразделениях, должностные инструкции, правила проведения процедур метрологического обеспечения подразделений, инструкции |
| Вход процесса (предшествующий процесс, процедура) | Получение СИ и оборудования подразделениями университета |
| Поставщик процесса | Департамент логистики и обеспечения образовательных программ |
| Выход процесса (последующий процесс) | Записи относящиеся к процедурам поверки СИ, их ремонта, калибровки, утилизации, черный и цветной лом утилизированных СИ, лом деталей СИ содержащий драгоценные металлы. |
| Потребители | Научно-образовательные и хозяйственные подразделения университета |
| Основные процедуры процесса | Постановка СИ и оборудования на учет, ремонт и калибровка СИ, организация поверки СИ, контроль использования СИ подразделениями, утилизация списанных СИ |
| Необходимые ресурсы | Квалифицированный персонал; финансовые ресурсы на проведение поверки СИ, ремонта, калибровки, утилизации; оборудованные помещения; транспортные средства |
| Входные данные | Техническая документация СИ, информация о поступлении СИ в подразделения, потребность подразделений в проведении поверки СИ |
| Выходные данные | Записи, акты, поверочные сертификаты на СИ, отчетность по обращению СИ |
| Виды записей процесса | Записи по постановке СИ на метрологический учет, записи по организации и проведению процедур поверки СИ, записи по проведению процедур ремонта и калибровки СИ, записи по проведению процедур метрологического контроля, записи по проведению процедур утилизации СИ. |

Окончание приложения С

| Результат процесса | Предоставление потребителям услуг университета и всем заинтересованным сторонам свидетельств выполнения подразделениями требований к качеству предоставленных услуг и выполняемых работ, требований по обеспечению безопасности процессов производства и эксплуатации, а также законов РФ, относящихся в сфере государственного регулирования единства измерений |
| --- | --- |
| Критерии качества деятельности процесса | - % выполнения заявок на организацию поверки СИ; - количество и % выполнения заявок на ремонт и калибровку СИ; - % подразделений получивших отрицательное заключение по результатам проверки СИ подразделений в процессе метрологического надзора (контроля); - % СИ прошедших процедуру утилизацию (из всех списанных СИ); - среднее время (от получения заявок на поверку до поверки) на получение поверочного сертификата; - % СИ используемых при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, прошедших поверку через ОМО (сумма средств научных подразделении и тем, поступивших на оплату поверки СИ за год) |
| Методы измерений и мониторинга | Наблюдения, расчеты, периодический метрологический контроль |

# Text boxes

Постановка СИ на учет

Поступившие

в подразделения СИ

СИ

Техническая документация  на СИ

Метрологическое обеспечение

Приказы,

распоряжения

Договора

НД ГСОЕИ

Материальные ресурсы

Финансовые ресурсы

Персонал

Экспертиза, ремонт и

калибровка СИ

Поверка СИ

Метрологический надзор за  СИ

Заявки

Годные и

поверенные СИ

Непригодные  СИ

Записи

Списание и утилизация

Использование  СИ

в научно-образовательном и хозяйственном  процессах

Лом черных и цветных

металлов

Лом

Драгоценных и черных

металлов

Формирование и утверждение заявок на поверку СИ от подразделений университета

Отв.: руководители подразделений

#### НАЧАЛО

Распоряжение на формирование Перечня СИ, форма заявок, стоимость услуг по поверке СИ, сведения о потребности в измерениях подразделений, результаты  проверок СИ

Заявки

подразделений

Формирование Перечня СИ

Отв.: начальник ОМО

Заявки подразделений, формы документов

Перечень СИ

университета, заявки подразделений

Согласование и утверждение

Перечня СИ университета

Отв.: директор ЦМСМК

Перечень СИ

университета, заявки подразделений

Согласованный и утвержденный перечень  СИ, заявки подразделений

###### Доработка

Отв. начальник ОМО

Перечень согласован и утвержден?

Да

Нет

А

Подготовка и согласование справки по источникам финансирования поверки СИ

Отв.: директор ЦМСМК

Согласованный и утвержденный Перечень СИ, заявки подразделений

Справка,

Перечень СИ

Б

Формирование, утверждение и передача предварительной сметы расходов на поверку СИ профильных подразделений в ПФУ

Отв.: директор ЦМСМК

Форма сметы расходов, сроки представления сметы расходов  в ПФУ, список СИ служб университета, подлежащих поверке, заявки профильных и непрофильных  подразделений, ориентировочная стоимость поверки

Перечень СИ

университета, заявки подразделений

###### Доработка

Отв. директор ЦМСМК

Смета принята?

Да

Нет

СИ относятся к категории СИ профильные подразделения университета?

Да

Нет

Подготовка, согласование и подписание контракта на  поверку СИ подразделений НИЧ

Отв.: директор ЦМСМК

Квартальный договор на поверку СИ подразделений НИЧ

Рисунок 2 - Процесс организации процедур поверки СИ университета

Лист 1

Направление сопроводительного письма и Перечня СИ  ПП

в организации, осуществляющие поверку СИ

Отв.: директор ЦМСМК

Перечень  СИ профильные подразделения университета, адреса поверочных организаций, сопроводительное письмо,

Коммерческие предложения поверочных организаций, перечень СИ, заявки подразделений

А

Сопоставление стоимости услуг на поверку  по отдельным видам  оборудования

Отв.: директор ЦМСМК

Коммерческие предложения поверочных организаций, перечень СИ,

Имеются ли различия в стоимости услуг поверочных организаций по сравнению с указанными в заявке?

Да

Нет

В

Формирование Перечня СИ профильных подразделений (ПП)

Отв.: начальник ОМО

Перечень СИ университета,  заявки профильных подразделений университета

Перечень СИ профильных подразделений

Корректировка заявок на поверку СИ профильных подразделений

Отв.: начальник ОМО

Заявки профильных подразделений, предложения по корректировке заявок

Скорректированные заявки на поверку СИ профильных подразделений

Оформление и согласование служебной записки на организацию  открытого конкурса (открытого аукциона, запроса котировок), по определению

поверочной организации

Отв.: директор ЦМСМК

Справка, коммерческие предложения поверочных организаций, Перечень СИ, заявки подразделений,

Служебная записка (заявка), коммерческие предложения поверочных организаций, Перечень СИ, заявки подразделений

Рисунок 2, лист 2

Г

В

Проведение экспертизы документов в ценовой  комиссии

Отв.: председатель  ценовой комиссии

Служебная записка (заявка), коммерческие предложения поверочных организаций, Перечень СИ, дискета

Заключение ценовой комиссии, служебная записка (заявка), коммерческие предложения поверочных организаций, Перечень СИ

Нет

Да

Получено положительное заключение ценовой комиссии?

###### Доработка

Отв.: директор ЦМСМК

Рассмотрение документов управляющим комитетом инновационных и образовательных программ

Отв.: председатель УКИиОП

Заключение ценовой комиссии, служебная записка (заявка), коммерческие предложения поверочных организаций, Перечень СИ, дискета

Протокол УКИиОП с положительным решением, заключение ценовой комиссии, служебная записка, коммерческие предложения поверочных организаций, Перечень СИ, дискета

Д

Нет

Да

УКИиОП принял положительное решение по вопросу о поверке СИ ?

###### Доработка

Отв: начальник ОМО ЦМСМК

Передача пакета документов в УЛиРК

Отв.: секретарь УКИиОП

Протокол УКИиОП с положительным решением, заключение ценовой комиссии, служебная записка, коммерческие предложения поверочных организаций, Перечень СИ

Запись в журнале  регистрации служебных записок УЛиГК, пакет документов

И

Г

Проверка инвентарных номеров СИ приведенных в перечне

Отв.: начальник МО

, Перечень СИ

Нет

Да

Инвентарные номера СИ Перечня  соответствуют номерам приведенным в базах МО ?

###### Доработка

Отв.: директор ЦМСМК

Рисунок 2, лист 3

Д

Внесение изменений

в документы

Отв.: директор ЦМСМК

Уведомление о необходимости внесения изменений, документы

Измененные и согласованная документы

К

###### Доработка

Отв.: директор ЦМСМК

Нет

Да

Необходимо внести изменения в документацию?

Нет

Да

Внесенные изменения приняты?

Согласование содержания

извещения и документов с ЦМСМК

Отв.: начальник УЛиРЗ

Подготовка конкурсных документов (документов об аукционе, документов о проведении запроса котировок) к размещению на сайте университета

Отв.: начальник УЛиРЗ

Служебная записка, Перечень СИ, дискета

Проект извещения о проведении конкурса, аукциона, запроса котировок

Проект  извещения о проведении конкурса, аукциона, запроса котировок

Изучение документов

сотрудниками УЛиРК

Отв.: начальник УДиРК

Служебная записка, Перечень СИ, дискета

И

Согласованное извещение и документы

Нет

###### Доработка

Отв.: начальник УЛиРЗ

Да

Содержание проекта извещения и документации соответствует содержанию служебной записки?

Рисунок 2, лист 4

И

И

И

К

Л

Выставление извещения

и документов на сайте

университета («Закупки для нужд университета»)

Отв.: начальник УЛиРЗ

Согласованное извещение и документы

Информация на сайте

Получение заявок на  участие в конкурсе (аукционе, запросе котировок)

Отв.: начальник УЛиРЗ

Информация на сайте, сроки проведения конкурса (аукциона, запроса котировок)

Заявки на участие в  конкурсе (аукционе, запросе котировок),  записи в книге регистрации

Нет

Да

Необходимо ли разъяснить положения документации для будущего участника конкурса (аукциона, запроса котировок)?

Передача запроса о разъяснении положений извещения и документов в ЦМСМК

Отв.: начальник УЛиРЗ

Запрос о разъяснении  положений запроса и документов

Подготовка ответа по запросу

Отв.: директор ЦМСМК

Запрос о разъяснении  положений извещения и документов

Разъяснение положений извещения и документов

Размещение разъяснений положений извещения и документов

на сайте

Отв.: начальник УЛиРЗ

Разъяснение положений извещения и документов

Извещение о разъяснении положений документации

Проведение экспертизы заявок на соответствие требованиям технического задания

Отв.: председатель экспертной комиссии

Заявки на участие в  конкурсе (аукционе, запросе котировок)

Экспертное

заключение

Рисунок 2, лист 5

Л

И

Извещение о заключении государственного контракта, контракт, квартальный договор на поверку СИ подразделений НИЧ,

Перечень СИ профильных подразделений

Согласование  графиков поверки организацией, осуществляющей поверку СИ

Отв.: руководитель организации осуществляющей поверку СИ

Графики поверки СИ

Нет

Графики поверки согласованы?

###### Доработка

Отв.: начальник ОМО

М

Заключение государственного контракта на проведение работ по поверке СИ университета

Отв.: начальник УЛиРЗ

Документация открытого конкурса (аукциона, запроса котировок), протокол заседания конкурсной комиссии,  заявка победителя

Государственный контракт на проведение работ по поверке СИ

Проведение процедур по выявлению победителя конкурса

(аукциона, запроса котировок)

Отв.: председатель единой конкурсной (аукционной, котировочной)

комиссии

Заявки на участие в  конкурсе (аукционе, запросе котировок),  конкурсная документация (документация об аукционе), записи в книге регистрации

)

Протоколы заседания конкурсной комиссии

Нет

Да

Конкурс (аукцион, запрос котировок) признан состоявшимся и победитель конкурса определен?

Да

Доведение информации сроках вступления контракта в действие до ЦМСМК

Отв.: начальник УЛиРЗ

Государственный контракт на проведение работ по поверке СИ

Запись в книге учета, извещение и копия государственного контракта

Б

Рисунок 2, лист 6

Нет

Да

Внедрение корректирующих

мероприятий

Отв.: начальник ОМО

Доставка СИ в университет и передача в подразделение

Отв.: начальник ОМО

Перечень поверенных СИ, «Свидетельства о поверке»

Записи в журнале регистрации о передаче  СИ и вручении Свидетельства в подразделение

Нет

Да

Корректирующие мероприятия

СИ поверено и получено «Свидетельство о поверке»?

Все указанные в государственном контракте и Перечне  СИ поверены?

###### Доработка

Отв.: начальник ОМО

Н

Нет

Да

СИ поверено в срок  и «Свидетельство о поверке» получено?

Выявление причин невыполнения графиков поверки СИ, разработка и внедрение корректирующих мероприятий

Отв.: начальник ОМО

Корректирующие мероприятия, изменения в графиках поверки, записи в книге регистрации

Получение  СИ в подразделениях и отправка их в организацию осуществляющую поверку (обеспечение процедур поверки СИ в подразделении)

Отв.: начальник ОМО

Согласованные графики поверки СИ, заявки на выделение транспорта

Записи в журнале регистрации СИ

М

Получение от поверочной организации документов на оплату государственного контракта

Отв.: директор ЦМСМК

Акт о выполнении работ предусмотренных государственным контрактом, счет, счет-фактура

Государственный контракт, записи в журнале регистрации поверенных СИ

Рисунок 2, лист 7

Перечисление средств по оплате контракта организации, осуществлявшему поверку СИ

Отв.: главный бухгалтер

Платежное поручение,  счет, акт  выполненных работ

Заявления на перечисление средств по счету, подписанные акты о выполнении работ, счет, счет-фактура

#### КОНЕЦ

Передача одного экземпляра  актов выполненных работ поверочной организации

Отв.: директор ЦМСМК

Пописанный и заверенный печатью университета акт  выполненных работ

Подписание актов выполненных работ и заявления на перечисление средств по счету

Отв.: проректор по НиМС/ начальник НИЧ

Подписанные акты  выполненных работ, подписанное заявление, счет, счет-фактура

Акты о выполнении работ, счет, счет-фактура, заявки подразделений

Передача документов на оплату государственного контракта/договора НИЧ в УБУиФК

Отв.: директор ЦМСМК

Заявления на перечисление средств по счету, подписанные акты о выполнении работ, счет, счет-фактура

Акт о выполнении работ предусмотренных государственным контрактом, счет, счет-фактура

Н

Рисунок 2, лист 8

| ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» ___________________________________ наименование подразделения ЗАЯВКА «____» ________________ 20___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по НиМС ____________ С.В. Верховец «___» __________ 20____ г. |
| --- | --- | --- |

Прошу Вас включить в перечень средств измерений ФГАОУ ВПО «Сибирский Федеральный университет», подлежащих поверке в 20 __ году следующие средства измерения (СИ) подразделения:

| № п/п | Наименование СИ | Тип, марка | Кол-во СИ, шт. | Место расположения СИ (площадка, корпус, номер аудитории | Инвентарный номер | Ф.И.О. и телефон контактного лица | Стоимость поверки / калибровки и поверки, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО |  |

Руководитель _________________________________________

(наименование подразделения)

__________________________________________________      _____________________

фамилия, имя отчество полностью                                 контактный телефон

_________________    «___» ____________ 20___ г.

подпись

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор (проректор) по _________________ _________ ________________ (направл. деятельности) (подпись) (инициалы, фамилия)

СПРАВКА

об источниках финансирования работ по поверке СИ

КАТЕГОРИЯ 1. СИ хоздоговорных и госбюджетных  тем

Колот  В.В.   Испытательная лаборатория пл. 2

| № п/п | Наименование СИ | Тип, марка | Количество приборов, шт. | Стоимость поверки средств измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы лабораторные | ВЛР-200 | 1 | 2206,6 |
| 2 | Набор гирь | Г2-210 | 1 | 2256,6 |
| ВСЕГО | 4463,2 |

Денисов В.М. Физическая  и неорганическая химия (ФНХ) пл.1, 2

| № п/п | Наименование СИ | Тип, марка | Количество приборов, шт. | Стоимость поверки средств измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы лабораторные | ВЛР-200 | 1 | 2206,6 |
| 2 | рН-метр универсальный | рН 150 | 1 | 5825,4 |
| ВСЕГО | 8031,0 |

КАТЕГОРИЯ 2. Структурные подразделения

Довженко Н.Н. Институт нефти и газа (пл. 1, 4)

| № п/п | Наименование СИ | Тип, марка | Количество приборов, шт. | Стоимость поверки средств измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дифрактометр | XRD7000 | 1 | 10495,9 |
| 2 | ИК-Фурье спектрометр | Nicolet 6700 | 1 | 9323,8 |
| ВСЕГО | 19819,7 |

КАТЕГОРИЯ 3. Профильные подразделения университета

Мальцева Н.А. (гл. врач профилактория)  Профилакторий пл. 3

| № п/п | Наименование СИ | Тип, марка | Количество приборов, шт. | Стоимость поверки средств измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр | ТВМ | 1 | 1777,3 |
| 2 | Тонометр | ВРАG/30 | 1 | 1396,1 |
| ВСЕГО | 3173,4 |

ВСЕГО  по категориям:

| Поверка СИ хоздоговорных и госбюджетных тем | 12494,2 |
| --- | --- |
| Поверка СИ структурных подразделений | 19819,7 |
| Поверка СИ профильных подразделений | 3173,4 |
| ВСЕГО ПО УНИВЕРСИТЕТУ | 35487,3 |

Приложение 1 к коммерческому предложению ООО «Метрология»

СТОИМОСТЬ

работ по проведению предповерочной подготовки и поверки СИ

ФГАОУ ВПО «Сибирский Федеральный университет» в 20 __ г.

| № п/п | Наименование средств измерений | Тип, марка | Количество | Стоимость предповерочной подготовки, руб | Стоимость поверки руб. | Сумма предповерочной подготовки и поверки с НДС, руб. | Сумма поверки с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Механические СИ (Сферы государственного регулирования: 1, 6, 7, 8,14) |
| 1 | Весы лабораторные | ВЛР-200 | 1 | 770,00 | 1100,0 | 2206,6 | 1298,0 |
|  |  | ВЛР-200 | 2 | 770,00 | 1100,0 | 4413,2 | 2596, |
| 2 | Весы | Танита 1479V | 1 | 805,00 | 1150,0 | 2306,9 | 1357, 0 |
| Средства измерения силы: (Сферы государственного регулирования: 1,14) |
| 3 | Динамометр кистевой | ДК-100 | 1 | 203,00 | 290,00 | 581,74 | 342,2 |
| 4 | Динамометр | ДПУ-1-2503 | 2 | 301,00 | 430,00 | 1725,1 | 1014,8 |
| Физико-химические СИ (Сфера госрегулирования – 14) |
| Оптико-физические СИ и т.д. |
| ИТОГО | 452 |  | 235879,0 | 127542,4 |